生物安全柜（单人）技术参数

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

*1.1气流模式：100%外排

1.2外部参考尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

内部参考尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

1.3操作人数：单人

1.4台面距离地面高度：750mm

1.5风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.6系统排风总量：≥1050 m3/h

1.7噪音等级：≤67dB（A）

1.8照明：≥1000lx

1.9过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%，高效过滤器寿命≥8000小时

2、生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

2.4柜体采用10°倾斜角设计

3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，易于清洁；

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计

5、工作台面材质为优质304不锈钢，采用盆状式设计，实验有废液溢出，不会流入积液槽中，便于清理；

6、脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

7、前窗玻璃采用钢化玻璃，厚度大于等于5mm，防爆防紫外线，无反光；

8、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并显示过滤器的使用寿命

10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制

11、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间

12、完善的报警系统：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警

13、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护

13.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

13.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启

二、商务条款

1、整机免费质保2年及以上

2、负责拆除旧设备到指定地点

易耗品：过滤器