第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为:迈瑞Resona 7S彩超 四维探头维修。

维修预算  1.3万元，同类故障质保期1年。

维修内容：

1、需要更换原装全新马达和油囊（可追溯）。

2、维修后，使用图像确认达到行业使用标准（如果维修后图像没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、迈瑞Resona 7S软件升级到最新版本

4、同类故障质保期一年。

5、免费提供一次机器保养、巡检。

6、按科室要求，提供一次免费临床培训。

二、服务要求：

1、投标人须具有迈瑞原厂培训证书的工程师，需提供此工程师在公司缴纳社保证明（原件必查）。

1、投标人需要具有自己探头维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

2、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话，保证24小时维修服务。

3、本项目采用最低价中标，不接受分包。

4、服务期限：12月。

第二节 商务要求

1、签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的100%。

2、更换备件必须是迈瑞原装配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。