第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 门诊眼科法国光太眼底激光机，机型：VITRA,输出功率达不到使用需求，治疗效果差，偶发性报警异常，经诊断光纤损坏，电路板、激光器有老化现象，操作面板不灵，光路有衰减。

维修项目预算为4.8万元，同类故障质保期12月。

维修内容：

1、需要更换原装全新光纤（可追溯）。

2、维修后，输出功率确认达到行业使用标准，保证达到临床治疗标准（如果维修输出功率没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、同类故障质保期一年。

4、免费提供一次机器保养、巡检。

二、服务要求：

1、投标人须提供公司营业执照，公司经营许可证，在投标单位近12个月的社保证明。

2、投标人需要具有自己维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

3、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话、固定电话或手机号码，保证24小时维修服务。

4、更换原装全新光纤，维修校准电路板和激光器，更换光路老化部件，清洁维护，调校功率输出，使机器输出功率达到行业使用需求。

5、本项目采用最低价中标，不接受分包。

6、服务期限：12月。

第二节 商务要求

1、通知中标后，一月内更换原装全新光纤，维修校准电路板和激光器，更换光路老化部件，清洁维护，调校功率输出，使机器输出功率达到行业使用需求，如不能达到临床治疗标准，院方有权取消中标结果。

2、签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的100%。

3、更换光纤原装全新配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。