血小板恒温振荡保存箱(1台，预算：20000元）

1. ★温控方式：采用双 CPU 控制系统的 PLC 温控模块，灵敏度高，控温效果好。

2. 温控范围：22℃±2℃。

3. ★报警温度：独立的数码温度显示窗口，当温度＜20℃或＞24℃时报警。

4. 振荡幅度：50mm±5mm。

5. 振荡频率：60 次／分±5 次／分。

6. 振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡。

7. ★存放袋数：≥30 袋（机采血小板袋）。

8. 存放层数：≥15 层，层 高35mm。

9.≥4.3 吋彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，可查阅温度动态曲线图。

10.自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

11.报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

12. 故障报警功能：超温报警、欠温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

13. 具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

14. 内置 USB 模块，可用 U 盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL 格式)。

15. 热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

16. 箱体为整体发泡，发泡厚度≥ 30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，内置紫外线消毒灯便于清洁和消毒。配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

17. 铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

18. 采用进口品牌压缩机，进口恒速电机，低噪音。

19. 制冷方式：R134a 无氟环保制冷剂、强制风冷式。

20. 配备进口蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。