一、采购要求

一、本项目采购服务内容为: 适配于我院血透中心在用18台威高日机装血液透析机透析液过滤器。

参数要求：

适用机型：威高日机装。内径/膜厚（μ m）：210/50；

微粒滤除性能  微粒≥10μm：25个/ml 以下；微粒≥25μm：不超过3个/ml。

细菌滤除性能：≤1 CFU/10ml，内毒素滤除性能≤0.03 EU/ml。

灭菌方式：伽马射线。

产品有效期：2-3年。

累计运转时间≥720小时。

二、 维保内容：

1.提供至少每季度更换18台威高血液透析机透析液过滤器耗材服务并保证设备测试合格（具体用量按实际发生量计算）。

2.服务期内，至少提供1次巡查记录及全面安全检查检测报告。

3.更换所使用配件、耗材均为全新。

4.中标厂家必须保证水质状况满足国家卫生行业标准WS 310.1-2016标准，保证设备及管路工作正常，满足临床治疗需求。

二、商务要求

1、投标公司具有有效的企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本、医疗器械经营许可证等有效证件复印件（若已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书），投标人具有履行合同必需的设备和专业技术能力。

2、投标人周边有驻点工程师或保证1小时电话响应，4小时到达现场。

3、中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。