（一）血液冷藏箱

一、用途：用于红细胞悬液、去白悬液的冷藏保存。

二、技术要求：

1、样式：立式，单门、透明内外双门，防凝露。

2、有效容积≥120L。

*3、箱内温度范围：2℃～6℃,常用温度恒定在4±1℃。

4、外型尺寸：≤650*630*1200mm。

5、制冷剂：无氟环保制冷剂，风冷无霜或具备自动化霜功能。

6、发泡材料：环保发泡材料。

7、风冷方式：风冷循环式。

8、箱内材质：优质不锈钢。

9、照明：内部LED灯。

10、多重报警系统（声光报警方式）：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门、断电报警、电池和风扇寿命提醒功能。

11、冷凝水自动蒸发，无霜。

12、抽屉≥4个。

13、底座万向脚轮设计，可移动、锁定，并可根据要求实现微调。

14、防触电保护类别：Ⅰ类。

15、需提供医疗器械注册证。

（二）医用冷藏箱

一、用途：用于检验样本、试剂等物品的冷藏保存。

二、技术要求：

1、样式：立式，双门，双层钢化电加热镀膜玻璃门，带锁。

2、有效容积≥300L。

3、箱内温度范围：2～8℃，调节增量≤0.1℃。

4、外型尺寸：≤620*592*1937mm。

5、温度均匀性（满载）：≤±3°。

6、制冷剂：R134a。

7、发泡材料：聚氨酯发泡材料。

8、风冷方式：风冷循环式，冷凝水自动蒸发。

9、箱内材质：优质彩板；箱体外壳钢板：喷涂钢板。

10、照明：采用低能耗，高亮度的LED灯管。

11、多重报警系统（声光报警方式）：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池和风扇寿命提醒功能。

12、冷凝器/材质：丝管式冷凝器。

13、蒸发器材质：铜管铝翅片式蒸发器。

14、搁架：≥3层活动搁架，调节灵活。

15、底座万向脚轮可移动和锁定，并可根据要求实现微调。

16、防触电保护类别：Ⅰ类。

17、需提供医疗器械注册证。

（三）医用冷藏箱

一、用途：用于检验样本、试剂等物品的冷藏保存。

二、技术要求：

1、样式：立式，双门，双层钢化电加热镀膜玻璃门，带锁。

2、有效容积≥1000L。

3、箱内温度范围：2～8℃，调节增量≤0.1℃。

4、外型尺寸：≤1220*860*1885mm。

5、温度均匀性（满载）：≤±3°。

6、制冷剂：R134a。

7、发泡材料：聚氨酯发泡材料。

8、风冷方式：风冷循环式，冷凝水自动蒸发。

9、箱内材质：优质彩板；箱体外壳钢板：喷涂钢板。

10、照明：采用低能耗，高亮度的LED灯管。

11、多重报警系统（声光报警方式）：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池和风扇寿命提醒功能。

12、冷凝器/材质：丝管式冷凝器。

13、蒸发器材质：铜管铝翅片式蒸发器。

14、搁架：≥5层活动搁架，调节灵活。

15、底座万向脚轮可移动和锁定，并可根据要求实现微调。

16、防触电保护类别：Ⅰ类。

17、需提供医疗器械注册证。

（四）医用低温保存箱

- 用途：用于血浆等血液生物制品的冷冻保存。

- 二、技术要求：

1、样式：立式，单门，隔热材料带磁性门封条，带锁，有1个测温孔。

2、有效容积≥100L。

3、外型尺寸：≤620*630*1000mm。

4、箱内温度范围：微电脑温度控制系统，适用范围在-20℃～-40℃，可调。

5、箱体材料：喷粉钢板；内胆材料：压花铝板；保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡。

6、制冷剂：无氟环保制冷剂，定期自动化霜。

7、蒸发器材质：铜管铝翅片式蒸发器。

8、抽屉（或屉篮）≥3个

9、箱内材质：优质不锈钢板。

10、多重报警系统（声光报警方式）：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池和风扇寿命提醒功能。

11、底座万向脚轮设计，可移动、锁定，并根据要求实现微调。

12、防触电保护类别：Ⅰ类。

13、需提供医疗器械注册证。